|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BRONKOSKOP DEZENFEKSİYONU TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | EN.TL.18 |
| YAYIN TARİHİ | 24.08.2017 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.01.2018 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/2 |

 **1. AMAÇ:** Endoskopik girişimlerde enfeksiyon riskini önlemek ve endoskopik cihazların uygun dezenfeksiyon yöntemini belirlemek.

**2. KAPSAM :** Bronkoskopi uygulamaları yapan tüm birimleri kapsar.

**3.SORUMLULAR**

Bronkoskopi uygulamaları yapan birimlerdeki sağlık çalışanları.

**4. UYGULAMA**

• Steril dokulara giren tüm bronkoskoplar her kullanım öncesi steril edilmelidir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanabilir.

• Steril dokularla temas eden endoskopik aksesuarlar (biyopsi forsepsleri, sitoloji fırçaları, vb.) steril edilmeli veya tek kullanımlık olmalıdır.

• Endoskoplar kullanım sonrası hemen bulundukları yerde dekontamine edilir.

• Endoskobun hortum yüzeyindeki kaba kir ve sekresyonlar temiz bir gazlı bez ile alındıktan sonra ayrılabilen tüm parçaları sökülür ve enzimatik deterjan çözeltisi içinde 5 dakika bekletilir.

• Endoskop ve parçaları üzerinde organik madde kalmayıncaya dek yıkanır.

• Endoskobun iç kanalları bol su ile jet akım sağlanarak yıkanır, fırçalanır. Hareket edebilen parçaları tüm pozisyonlara getirilir.

• Endoskop ve parçaları bol basınçlı su ile durulanır.

• Yüksek düzey dezenfektan çözeltisi içine konulmadan fazla suyu giderilir (aletin ıslaklığı dezenfektanı sulandırarak etkin yoğunluğun azalmasına neden olabilir).

• Yüksek düzey dezenfektan içine tamamen batırılarak önerilen sürede bekletilir. Tüm iç ve dış yüzeylerin dezenfektan solüsyon ile temas etmesi gereklidir. Bunun için lümenlerden dezenfektan geçirilerek hava kabarcıkları kalmaması sağlanmalıdır.

• Bronkoskoplarda yüksek düzey dezenfeksiyon sonrası son durulama işleminde steril distile su kullanılmalıdır.

• Son durulamanın akan su ile yapılamadığı durumlarda bu su, her durulama işleminden sonra yenilenmelidir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BRONKOSKOP DEZENFEKSİYONU TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | EN.TL.18 |
| YAYIN TARİHİ | 24.08.2017 |
| REVİZYON TARİHİ | 02.01.2018 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 2/2 |

• Temizlik için kullanılan fırçalar temizlendikten sonra yüksek düzeyde dezenfekte edilmeli veya tek kullanımlık olmalıdır

• Otomatik yıkama makineleri kullanılıyor ise, bronkoskopların dış yüzeyi makineye yerleştirilmeden önce enzimatik deterjanla iyice yıkanmalı, tüm kanalları fırçalanarak temizlenmelidir.

• Hazırlanan dezenfektan üretici firma önerileri dikkate alınarak uygun sürede değiştirilmeli ve üzerine ekleme yapılmamalıdır.

• Dezenfektan solüsyonunun aktivitesi, stripler ile kullanım süresi sonuna kadar her gün kontrol edilmelidir. Strip ile renk değişimi saptanmayan veya görünümü bulanık, tortu içeren kirli çözeltiler kullanım süresini beklemeden değiştirilmelidir.

• Günün ilk vakası alınmadan önce aletler dezenfektanda üretici firma önerisine göre uygun süre bekletilmelidir.

• Kullanılan dezenfektan küvetlerinin kapakları kapalı tutulmalı, üzerine dezenfektanın kullanılmaya başlandığı tarih ve son kullanma tarihi yazılmalıdır.

• Uygulayıcılar işlem esnasında “kişisel koruyucu ekipman (eldiven, önlük ve gözlük) kullanmalıdır.

• Dezenfekte edilmiş bronkoskoplar yeniden kontamine olmalarını önleyecek şekilde, kurumayı kolaylaştırmak için dikey pozisyonda ve dolap içerisinde saklanmalıdır.

• Bronkoskopi ünitesi çalışanları “Personel Sağlığının Takibi” prosedürü çerçevesinde sağlık takiplerini yaptırmalıdır.

• Bronkoskopların her kullanımından sonra hasta adı soyadı, dosya numarası, endoskopiyi uygulayan hekimin adı soyadı, cihaz seri numarası kayıt altına alınmalıdır.

• Enfeksiyon kontrol komitesinin onayı alınmadan başka bir dezenfektan kullanılmamalıdır.

• Bronkoskopik uygulamaya bağlı bir enfeksiyon gelişirse Enfeksiyon Kontrol Komitesine haber verilmelidir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|  | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |