|  | FLASH OTOKLAVI PROGRAM TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.22 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. AMAÇ: Ameliyat esnasında sterilitesi bozulmuş, hastaya hemen kullanılması gereken yedeği olmayan aletlerin “flash “ programla steril edilme yöntemini belirlemektir.

2. KAPSAM: Otoklavlarında “flash “ programı olan ve bu programı uygulayan tüm birimleri kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu

- Flash Otoklavı Kullanıcıları

4. TEMEL İLKELER:

1.”Flash” program hastaya hemen kullanılması gereken, yedeği olmayan ve temiz/temizlenmiş aletlerin paketlenmeden steril edilmesi için kullanılır.

2.Paketli materyal ve konteynerler ile implant materyali flash programda steril edilmez.

3.Flash program, zaman kazanmak veya ek alet/set teminine alternatif olarak kullanılmaz.

Otoklavın kontrolleri ( mekanik, kimyasal, biyolojik ) yapılmalıdır.

5. UYGULAMA:

1.Aletler otoklava konmadan önce dekontamine edilir.

2.Flash program kullanılarak steril edilir.

Porsuz, lümensiz materyal 132 oC  de 3 dakika

Porlu lümenli materyal 132 oC de 10 dakika

(ön vakumlu ise 132 oC de 4 dakika)

3.Steril malzeme sterilizatörden hastaya taşınırken kontaminasyon engellenmelidir, “Flash” otoklavı ameliyat masasına en yakın noktada bulundurulur.

6.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- Hastane İnfeksiyonları El Kitabı