|  | OTOKLAV KULLAMA VE BAKIM TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.31 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/2 |

1.      AMAÇ: Bu talimat  otoklav ile sterilizasyonun yapılması esnasında sterilizasyon işleminin yapılması için yapılacak kontrollerin belirlenmesi ve ilgili kayıtların tutulması için yöntem belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2.      KAPSAM: Bu talimat kapsamında otoklavın kullanım için kullanım öncesi ve esnasında yapılacak kontroller ve karar yöntemleri tanımlanmıştır.

3.      SORUMLULUKLAR: Bu talimatın uygulanmasından sterilizasyon sorumlusu/personeli, takibinden Mesul Müdür sorumludur.

4.      UYGULAMA

4.1 Otoklavda yeteri miktarda su bulundurulmalıdır.

4.2 Otoklavda kullanılacak suyun kazan taşı oluşturmaması için saf su veya deiyonize so loması gerekir.

4.3 Kapak sıkıca kapatıldıktan sonra hava boşaltma musluğu açılır ve ve otoklav ısıtıcısı çalıştırılır.(Termostatlı otoklavlarda termostat istenilen dereceye ayarlanır)

4.4 Su ısındıkça boşaltma musluğundan önce hava sonra hava ile karışık buhar ve daha sonra saf buhar çıkar.

4.5 Ön vakumlu otoklavlarda otoklavın içindeki hava ön vakumla boşaltıldıktan sonra ortama doymuş buhar verilir.

4.6 Saf buhar çıkmaya başlayınca musluk kapatılır ve basınç ayar subabı istenilen basınca ayarlanır.(Musluğun erken yada geç kapatılması sterilizasyon işlemi yada sterillenecek malzeme üzerinde olumsuz etki yapacaktır).

4.7 Musluk kapatılınca basınç ve sıcaklık yükselmeye başlar.Sterilizasyon süresi sıcaklık ve basınç istenilen dereceye ulaştıktan sonra başlatılır.

4.8 Otoklav ile sterilizasyon işleminde

1-121°C’de (1kg/cm manometre basıncında) 15-20 dakika

2-115°C’de (0,5kg/cm manometre basıncında) 30 dakika

3-Flaş otoklavda 134°C’de (2kg/cm manometre basıncında) 3-4dakikalık süre yeterlidir.

4.9 Süre tamamlandığında ısıtıcı kapatılır.

5. Kapak ve hava boşaltma musluğu birden AÇILMAZ!

5.1 Manometre basıncı sıfıra düşünce önce hava boşaltma musluğu sonra kapak açılır.

|  | OTOKLAV KULLAMA VE BAKIM TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.33 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 2/2 |

5.2 Otoklav içindeki malzemeler soğuyunca boşaltılır.

kontrol. Kontrol sonucu uygun olmayan paketlerin kabulu yapılmaz ve Uygunsuzluk raporu ile kayıt altına alınarak mesul müdüre bildirilir. Çıkan uygunsuzluk için Mesul Müdüre bildirilir.

6. UYARI VE ÖNLEMLER

6.1. Yüksek sıcaklık ve basınç içeren bir ekipmanla çalışışdığı asla unutulmamalıdır.

6.2. Gün başlangıcında ve gün sonunda ( Üretici firmanın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda) Cihazın günlük temizlik işlemi yapılır

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |